招 标 文 件

项目编号：JSMKYY-20151109

项目名称：电脑骨伤治疗仪、脑病治疗仪和空气消毒机

江苏民政康复医院器械科

二○一五年十一月九日

总  目  录

第一章  招标书

一、投标人须知前附表………………………………………………

二、投标人须知………………………………………………………

三、货物需求说明……………………………………………………

四、基本服务要求……………………………………………………

五、资格证明文件……………………………………………………

六、其他相关说明……………………………………………………

第二章 投标文件格式…………………………………………………

一、投标函………………………………………………………

二、投标报价明细表…………………………………………………

三、技术要求响应表…………………………………………

四、所投产品详细描述表及彩页……………………………………

五、产品质量及服务承诺书…………………………………………

六、全国及江苏省内用户名单………………………………

七、项目实施方案…………………………………………………

八、项目验收方案…………………………………………………

九、项目培训方案…………………………………………………

十、法人授权委托书…………………………………………………

十一、资质证明…………………………………………………

第三章 附件…………………………………………………

一、开标一览表………………………………………………………

- 招标书

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：电脑骨伤治疗仪、脑病治疗仪和空气消毒机 项目编号：JSMKYY-20151109 |
| 2 | 招标人：江苏民政康复医院 招标人地址：南京市福建路20号，邮编：210003 |
| 3 | 投标书密封递交或邮寄至：江苏民政康复医院器械科 投标文件开始接收时间：2015年11月13日上午8：30(北京时间) 投标文件接收截止时间：2015年11月13日上午9：00(北京时间) 投标接受人：张强 联系电话: (025)68202853 |
| 4 | 投标书正本份数：一份 投标书副本份数：四份 |
| 5 | 开标时间：电话另行通知 开标地点：江苏民政康复医院三楼会议室 |
| 6 | 签订合同地点:江苏民政康复医院 |
| 7 | 交货地点:江苏民政康复医院 南京市福建路20号 |

二、投标人须知

1、本次招标将采用议标方式，我院招标小组将综合考虑投标单位产品的质量、商誉、售后服务等因素，我院招标小组无对未中标投标单位进行未中标原因解释的义务，最终解释权归江苏民政康复医院招标小组所有。

2、投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标采购单位或者其他投标人的合法权益。

3、投标单位必须有独立的法人资格，且所投标的产品必须满足本次招标设备的配置、技术参数要求（参数配置要求具体见货物需求说明）。若不满足，投标文件将视为废标。

4、超过投标截止时间投标的，恕不接标。

5、请投标人认真测算，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的相关辅助材料和配送、服务等其他一切费用应由供应商在报价时一并考虑。项目实施过程中不再单独结算。

6、投标人应将投标书正本和所有副本用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”、“副本”的字样，这些信封再封装在一个外层信封中，开标一览表单独放在外层密封袋中，不需装订。

7、本项目共二个分包，供应商可根据自身情况投其中一个分包，也可以投全部分包。

第一包：电脑骨伤治疗仪、脑病治疗仪各一台

第二包：空气消毒机十台

三、货物需求说明

分包一：

电脑骨伤治疗仪主要指标:

- ★磁场感应强度：35.5～48.5mT，分8档可调节；

- ★磁 场 频 率：3.5～15Hz，分8档可调节；

- ★定 时 时 间：1～99min，分档可调，步距1min；

- 治 疗 方 式：

a、治疗仪磁耦合器的两耦合盘上产生的磁场具有顺磁式和聚焦式两种；

b、磁场输出方式有自动调频和调幅两种，且分别有相应的指示灯指示；

- ★热疗系统，热疗时磁耦合器表面温度不超过45℃；

- 额定功率：150VA

- 使用电源：交流220V±22V，50 Hz±1Hz；

- 治疗原理：电脑骨创伤治疗仪由主机及磁耦合盘组成。治疗仪采用         磁刺激技术，利用微电子技术产生与人体生物电活动相适应的脉冲磁场，通 过治疗磁头，穿透患者骨折或扭伤部位外部的夹板、石膏等固定物及衣物，作用于骨骼、肌肉、软组织等，产生一系列磁生物效应，实现对骨折部位和软组织损伤的治疗作用。a、脉冲磁场在人体内产生感应电流，由电流电解造成阴极耗氧，使附近组织氧张力降低，PH值升高，形成有利于软骨钙化的碱性环境。感应电流对钙、磷活动产生动力学影响，促进钙盐向阴极侧泳动沉着，加速纤维软骨钙化，对骨不连的治疗起重要作用。b、激活骨细胞内的C-AMP系统，再依次活化各种酶系统。由各种酶系统激活骨和软骨细胞，增加细胞的代谢，促进骨痂生成，加速骨愈合。c、抑制炎症介质的致炎作用，抑制纤维化过程，使创口硬结不易形成。增加通透性，促进水肿吸收，降低神经末稍反应性，对中枢神经有镇痛作用。d、局部组织在电磁场作用下产生温流通使血管扩张，改善血液循环，使生理性关闭的微血管开放，改善了骨膜供血，促进骨膜细胞分化，加速骨痂生成，促进骨愈合。

脑病治疗仪主要指标:

- 产品特征

- 防护类型：BF型

- 电源种类：单相交流220V±22V，50Hz±1 Hz；

- 设备的应用部分形式为治疗帽；

- 设备属普通型设备（不防进液的封闭设备）

- 设备运行方式：间歇加载连续运行；

- 非永久性安装设备

- 正常工作条件

环境温度：5℃~40℃

相对湿度：≤80%

大气压力：860hPa~1060 hPa

电源要求：交流220V±10%，50 Hz±2%

- 主要性能

1、治疗仪型式

| 输出路数 | 基本型式 |
| --- | --- |
| 四路 | 落地式 |

2、治疗体磁感应强度

Ⅰ档（低档）：3mT~9mT

Ⅱ档（高档）：10mT~17mT

3、治疗体磁场频率

频率：50 Hz±1 Hz

- 4、定时功能

治疗仪具有定时功能，定时时间分20min和30min二档可调，误差为±1min。

5、治疗帽的规格：治疗帽由5个治疗体组成，每个治疗体直径为59mm±2mm，厚34mm±2mm。

6、电气安全执行《GB9706.1-1995医用电器设备 第一部分：安全通用要求》

分包二：

空气消毒机主要指标:

| 机型 | 移动式 |
| --- | --- |
| 适用体积（m��） | 100 |
| 循环风量（m��/h） | ≥800 |
| 控制方式 | 触控、遥控、程控 |
| 负离子 | 有 |
| 活性炭过滤 | 有 |
| 紫外线杀菌 | 有 |
| 光触媒杀菌 | 有 |
| 初中效过滤 | 有 |
| 功率(W) | 220 |
| 外形尺寸(mm) | 530*420*850 |

四、基本服务要求

1、供货时间：15天内

2.设备保修期：提供2年或2年以上免费保修

3.投标人提供的产品必须是全新的、未使用过的原装合格正品。

4.设备维修：必须由原厂或经销商指定的技术人员直接提供保修、维修、免费技术培训服务。并提供合法、有效的保修、维修证明。

5.设备出现故障时，接到报障通知后，2小时响应，4小时维修到位，消耗品和零配件供应一周内能到货。设备维修不及时，可按照设备总价的1%每天付违约金。

4.投标人所供货物质量必须符合国家相关标准，若提供货物经产品检测机构认定质量不合格，造成的损失和后果由该供货商负全责。

五、资格证明文件

1、制造商的企业法人营业执照（加盖红章）、税务登记证（加盖红章）以及医疗器械生产企业许可证或外国在华分支机构注册证复印件

2、供应商的企业法人营业执照（加盖红章）、税务登记证（加盖红章）以及医疗器械经营企业许可证（加盖红章）

3、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表（复印件，包括材料的相关资质），空气消毒机可暂不提供。

4、制造商专项产品代理授权书

5、其他有关资质文件（3C证明文件等）

六、其他相关说明

1、产品质量证明文件：

交货时请提供中文版操作说明书、维修说明书、电路图、电气说明等相关说明文件。

2、运输、安装、调试：

由中标单位负责送货至现场、搬运、安装、调试等事宜，最终通过招标人及有关部门验收交付使用。

3、培训：

由中标人负责对用户操作、维修人员的免费培训。直到培训熟练为止。

4、交货时间：

在投标文件中请注明交货时间。

5、付款方式：

货到、安装、验收合格正常运行后首付90%，余款一年后支付。

6、售后服务：

（1）、质保期：≥2年免费维修，自验收报告确认签字日起，开始进入质保期。

（2）、接到保修请求，2小时内响应，4小时内专业维修人员到达现场给出解决方案。6小时内问题未解决，应及时提供备用机，从而保证我院临床工作的正常开展。若供应商在接到报修工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认其自身质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。

7、评标要求：

招标小组在对投标单位的实力、商誉、价格、业绩及售后服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标单位。对未中标人，招标人将不作任何解释。

8、其他说明：

（1）、本次招标采用总承包方式，因此投标单位的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。

（2）、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。